Россия

Общество с ограниченной ответственностью «РЕОЛ»

Термостат жидкостной электронный

типа «РЕОМ»

Руководство по эксплуатации

Нижний Новгород. 2001г.

Жидкостной циркуляционный термостат типа «РЕОМ» предназначен для поддержания постоянной температуры в лабораторных условиях, в том числе в медицинских, биологических и бактериологических аппаратах.

К термостату могут подключаться аппараты и приборы для определения физических величин и химических постоянных.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.  Термостат………………………………………………………………. 1 шт.

2. Крышка ванны…………………………………………………………. .1 шт.

3. Электро-контактный термометр (0-1000С)*……………………………..1 шт.

4. Термометр (ТЛ-4,6 0-550С)*……………………………………………...1 шт.

5. Термометр (ТЛ-4,6 50-1000С)*…………………………………………...1 шт.

6. Руководство по эксплуатации, паспорт………………………………...1 шт.

7. Коробка упаковочная………………………………………………….. .1 шт.

Позиции отмеченные * в настоящее время не поставляются

КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РАБОТА ТЕРМОСТАТА

Корпус термостата состоит из ванны для термостатирующей жидкости и внешнего кожуха, пространство между которыми заполнено теплоизоляционным материалом. На крышке термостата закреплены:

- насос-мешалка с электродвигателем;

- электронагреватель мощностью до 700 Вт;

- электро-контактный термометр;

- ртутный контрольный термометр;

- блок управления.

Термостатирующая   жидкость   нагревается   электронагревателем,   а   охлаждается теплообменником путем прокачивания через него охладителя. В качестве датчика температуры используется электро-контактный термометр с магнитной регулировкой. Точный контроль температуры осуществляется контрольным ртутным термометром с ценой деления 0,1 или 0,050С.

Термостатирующая жидкость интенсивно перемешивается мешалкой и подается насосом через напорный штуцер во внешний аппарат, в котором требуется поддерживать постоянную температуру, и через обратный штуцер поступает обратно в термостат.

Внимание: в данном исполнении термостат обеспечивает поддержание температур согласно технических характеристик в собственном объеме (5,5 л), так и во внешнем контуре ( герметичной внешней бане ) объемом не более 2-х литров, при условии обеспечения эффективной теплоизоляции последнего. В противном случае, время работы электронного регулятора на максимальной мощности будет превышать 30-40 минут, что приведет к перегреву последнего и возникновению неуправляемого нагрева.                              Для подобных случаев используется терморегулятор с дополнительным принудительным охлаждением         ( вентилятором ) поставляемым по отдельной заявке.

При размещении объектов термостатирования непосредственно в ванне термостата, напорный и обратный штуцера соединяют между собой трубкой.

Мощность и режим работы нагревателя регулируются автоматически по программам блока управления, что отражается световыми индикаторами.

В зависимости от заданной температуры при включении термостата возможно два режима работы.

1. Если задаваемая температура выше температуры термостатной жидкости, то при нагреве термостатирующей жидкости до заданной температуры электронагреватель работает в форсированном режиме (программа 1) обеспечивая   быстрый нагрев. При достижении заданной температуры блок управления переходит в режим пропорционального регулирования мощности нагрева (программа 2) и оптимизирует тепловой баланс термостата, что позволяет с высокой точностью поддерживать заданную температуру.

2. Если задаваемая температура ниже температуры термостатной жидкости происходит охлаждение последней за счет теплообменника. При достижении заданной температуры прибор работает по программе 2, обеспечивая пропорциональное регулирование мощности нагрева.

Время выхода в рабочий режим 15-30 минут в зависимости от разницы температур, о чем будут свидетельствовать равные временные интервалы горения и погасания индикатора «Тк» и стабилизация показаний мощности нагрева на индикаторе «НАГРЕВ».

- В ряде термостатов предусмотрен переключатель мощности нагрева, который позволяет уменьшить максимальную мощность нагревателя в 10 раз (до 70 Вт), что необходимо при работе термостата в режиме термостата-хладостата. Переключатель установлен на задней панели блока управления. При установке переключателя в верхнее положение максимальная мощность нагрева составляет 700 Вт, а в нижнее – 70 Вт.

- По заявке может быть поставлен внешний теплообменник устанавливаемый в емкости с сухим льдом или в морозильной камере холодильника (с температурой не менее -180С.). теплообменник соединяется последовательно с насосом термостата. Внешний теплообменник позволяет работать с температурами до 00С и менее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур ……………………………………..0-1000С

Точность поддержания температуры…………………..+/-0,050С

(фактическая)........................... ..+/-0,050С

Объем термостата.......................................................... ………5,5 л

Производительность насоса......................................... …100 л/час

Максимальная мощность нагревателя............................…. 700 Вт

Число ступеней автоматического регулирования мощности....64

Напряжение питания...........................................……..220 в/ 50 Гц

Масса.......................................................................…………….6 кг

В качестве термостатирующей жидкости используют:

- спирт технический - для температур ниже + 50С;

- дистиллированную воду - для температур от +5 до 900С;

- индустриальное или веретенное масло для температур выше 900С.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Убедиться, что термостат не имеет механических повреждений.

Выключатель «СЕТЬ» должен быть выключен.

В случае необходимости соединения термостата с внешним контуром подсоединить напорный штуцер (крайний левый) с входным штуцером внешнего аппарата, а выходной штуцер последнего с обратным штуцером термостата (крайний левый).

Один штуцер теплообменника (два в центре) соединяют с водопроводом (хладоносителем) другой - со сливом (канализацией).

Устанавливают электро-контактный термометр так, чтобы ртутная колба слегка касалась спирали электронагревателя, при необходимости последний аккуратно подгибают (термометр должен быть поднят).

Заливают в ванну термостата соответствующую термостатную жидкость, уровень последней должен быть на 2-3 см ниже верхней крышки ванны.

ПОДКЛЮЧАЮТ ЗАЗЕМЛЕНИЕ К КОРПУСУ ТЕРМОСТАТА.

Устанавливают электро-контактный термометр на требуемую температуру.

Переводят выключатель «СЕТЬ» в положение «Вкл».

Начинает работать насос-мешалка. Индикатор «Тк» загорается в случае нагрева, а гаснет при охлаждении.

Индикатор мощности нагревателя указывает на используемую величину мощности электронагревателя (при загорании «Тк»).

ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует исправную работу термостата в течение 12 месяцев с момента приобретения. В случае отказа в работе прибора по вине изготовителя устранение дефектов в гарантийный срок производится бесплатно.